## Slide 1: 두피 스캐너용 자동초점 접사 렌즈 제작 요청
IMX708 센서 · 촬영 범위 6.0 × 6.0 mm
카메라 모듈 ~ 피사체 20 mm
A안 덧대기 / B안 렌즈 교체 · 2026. 10

## Slide 2: 요청 요약
6.0×6.0 mm
두피 촬영 범위 (이상)
20 mm
카메라 모듈 ~ 피사체
자동초점
A·B안 모두 필수
IMX708
적용 센서 (1/2.43")
두 가지 개발 방식으로 각각 검토와 견적을 요청드립니다.
A안 덧대기: 기존 IMX708 AF 모듈 앞에 접사 렌즈를 덧대고, 모듈의 AF를 그대로 사용
B안 렌즈 교체: 원래 렌즈를 빼고 맞춤 접사 렌즈 + VCM으로 카메라 모듈을 새로 구성

## Slide 3: 경쟁사 제품 참고 (OV5648 모듈)
경쟁사 두피 스캐너 내부 카메라 모듈
제품 표기
센서 OV5648 (5 MP)
렌즈 초점거리 10 mm, 교체형
확대 20배 (휴대폰 화면 기준)
당사 추정
광학 배율 약 1:1
작업거리 약 20 mm
촬영 폭 약 3.7 mm (센서 폭과 같음)

## Slide 4: 적용 센서: Sony IMX708
해상도 | 4608 × 2592 (11.9 MP)
센서 유효 면적 | 6.45 × 3.63 mm (대각 7.4 mm)
픽셀 크기 | 1.4 µm
광학 포맷 | 1/2.43"
인터페이스 | MIPI CSI-2
주광선 각도(CRA) | 센서 데이터시트 기준, 협의
A안 기준 모듈 | Camera Module 3 표준형 (75°)
사용 영역
2592 × 2592
센서 6.45 × 3.63 mm
두피 6.0 × 6.0 mm가 센서 세로 3.63 mm에 맺히도록 설계하고, 가운데 정사각형을 잘라 사용 (A·B안 공통)

## Slide 5: 두 가지 개발 방식 비교
 | A안 덧대기 | B안 렌즈 교체
구성 | IMX708 AF 모듈 + 덧대는 접사 렌즈 | IMX708 + VCM + 맞춤 접사 렌즈
자동초점 | 기존 모듈의 VCM AF 그대로 사용 | 새 VCM으로 AF (0.3 mm 이상)
모듈 ~ 피사체 | 20 mm | 20 mm
렌즈 앞 작업거리 | 약 7.5 mm (덧대는 렌즈 앞) | 20 mm (모듈 앞면 = 렌즈 앞)
렌즈 초점거리(추정) | 약 7.8 mm (덧대는 렌즈) | 약 7.5 mm
장점 | 기존 모듈과 AF 그대로, 개발 빠름 | 렌즈 앞 공간 넓어 조명 배치 쉬움
과제 | 덧대는 렌즈 지름 약 14 mm 필요 | 카메라 모듈 신규 개발
※ A안은 Camera Module 3 표준형(75°) 기준입니다. Wide(120°)형은 덧대는 렌즈가 훨씬 강해져야 해서 적합하지 않습니다.

## Slide 6: A안 덧대기: 광학 배치와 계산값
카메라 모듈 ~ 피사체 20 mm
두피
덧대는 렌즈
IMX708 AF 모듈
(기존 렌즈 + VCM)
약 7.5 mm
약 10 mm
덧대는 렌즈 초점거리 | 약 7.8 mm (기존 렌즈 4.74 mm 기준), 1매/2매 구성은 귀사 제안
거리 배분 | 모듈~렌즈 약 10 mm + 렌즈 두께 약 2.5 mm + 작업거리 약 7.5 mm
덧대는 렌즈 지름 | 약 14 mm 이상 (모듈과 10 mm 떨어져 광선이 퍼짐)
AF 보정 범위 | 기존 AF 10 cm~∞ → 두피 거리 약 0.6 mm 보정
※ 얇은 렌즈 근사값입니다. 렌즈 위치·구성과 모듈 고정 홀더는 귀사 제안을 따릅니다.

## Slide 7: B안 렌즈 교체: 광학 배치와 계산값
두피
새 카메라 모듈
렌즈+VCM
IMX708
카메라 모듈 ~ 피사체 20 mm
약 12 mm
광학 배율 | 약 0.60배 (센서 세로 3.63 mm ÷ 두피 6.0 mm)
렌즈 초점거리 (추정) | 약 7.5 mm
AF 보정 범위 | VCM 스트로크 0.3 mm → 두피 거리 약 ±0.4 mm 보정
모듈 길이 (추정) | 약 15–17 mm (렌즈~센서 약 12 mm + 렌즈 두께)
※ 얇은 렌즈 근사값입니다. 실제 설계값은 귀사 제안을 따릅니다.

## Slide 8: 광학 요구 사양 (A·B안 공통)
촬영 범위 (FOV) | 6.0 × 6.0 mm 이상 (센서 세로 3.63 mm 기준)
자동초점 | 필수 (A안: 기존 모듈 AF, B안: 새 VCM)
모듈 ~ 피사체 | 카메라 모듈 앞면 ~ 피사체 20 mm (A·B안 공통)
이미지 서클 | B안 7.4 mm 이상 (센서 대각)
해상도 | 피사체 기준 10 µm 구분 (중심부), 주변부 협의
피사계 심도 | ±0.25 mm 이상 희망 (귀사 제안)
왜곡 | 2% 이하
파장 / 필터 | 가시광 420–650 nm, IR-cut 650 nm, 420 nm 이하 차단 코팅

## Slide 9: 초점 · 조명 · 기구 조건
초점
자동초점 필수
A안: 기존 모듈 AF
B안: VCM 0.3 mm↑
조명
백색 LED (CRI 90+)
UV 365/395/405 nm
교차 편광 필름 공간
UV 반사광 차단 코팅
기구
손잡이 외경 30–35 mm
모듈~피사체 20 mm
B안 모듈 길이 20 mm↓
마운트 M12 또는 제안

## Slide 10: 회신 요청 사항 (A·B안 각각)
설계 가능 여부와 제안 사양 (F값, MTF, 전장)
렌즈 데이터시트 및 도면
샘플: 수량 3–5개, 샘플 비용, 샘플 납기 (한국 배송 포함)
양산 단가 (1,000개 / 5,000개 기준)
개발 기간과 개발비 (B안은 VCM 카메라 모듈 포함)
귀사가 추천하는 방식과 그 이유